{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[8,0,8,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件一：调研产品清单及需求"]
["序号","耗材名称","医保一级分类","医保二级分类","医保三级分类","用途及参数需求","其他需求"]
[1,"经皮鞘穿刺组","02-血管介入治疗类材料","07-通用介入治疗材料","10-血管鞘","性能需求：\n1、配合漂浮导管使用，引导放置，让漂浮导管放置操作更简便安全。\n2、有保护套，可以防止漂浮导管脱落和被污染，避免患者的感染。此外，护套也能保证使科室人员随时对导管进行操作而不会有感染风险。\n3、有止血阀设计，避免漂浮导管置管时溢血，也能防止管身在插入漂浮导管时发生扭结，还能确保鞘管有更佳的稳定性， 即使是病人移动也不会受到影响。\n耗材需求：\n1、经皮鞘穿刺组需要适配院内管径导管使用，院内使用的漂浮导管管径为 7.5F 和 8F\n2、需具备保护套，防止漂浮导管外露管路受感染\n3、需具有止血阀设计，可防止血液回流(血液污染) 和减少空气栓塞。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[2,"一次性射频等离子体手术刀头（电极）","01-非血管介入治疗类材料","03-泌尿介入材料","16-电切环","性能需求：\n1、直接适配目前科室等离子主流品牌设备，即插即用。\n2、满足临床等离子电切应用需求。\n3、等离子体激发快，切割流畅、止血效果好。\n4、同时满足泌尿外科和妇科等离子电切技术的开展。适用于前列腺增生、尿道狭窄、内表浅性膀胱肿瘤、非侵润性膀胱肿瘤等手术。\n5、需符合国家医用手术电气级别认证，安全性有保障。\n耗材需求：\n1、可直接兼容奥林巴斯等离子主机和工作把手。\n2、至少具有环状、针状、滚球三种规格可选。\n3、刀头为一体式设计，前端是正负极的双极，电流只在电极前端形成回路，不经过人体其他组织和人体接触的工作手柄等器械，避免了人体与器械接触的部位因电流的刺激而造成尿道及其它腔道狭窄或灼伤的危险。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[3,"PHF血液透析滤过器","10-血液净化材料","04-血液透析滤过材料","01-血液透析滤过器","功能需求：\n1、具体有超纯置换液的交换功能，保证各类中大分子毒素的清除；\n2、有助于优化 β2 微球蛋白的清除以便于患者在减少 EPO 使用的同时，更好的控制贫血；\n3、对肌酐、尿素氮、甲状旁腺激素等有很好的清除效率。\n耗材需求：\n1、具有置换液滤过器与血液透析滤过器置换液滤过器；\n2、与血液透析滤过器最大跨膜压≥600mmHg；\n3、过滤器表面积需包含0.7㎡，透析器表面积需包含1.4㎡和1.9㎡；\n4、QB=300ml/min，QF=10ml/min的测试条件下：清除率(mlmin): 尿素≥246、肌酐≥ 223、磷盐酸≥213、β2微球蛋白≥48、肌红蛋白为 0.6士10%、白蛋白＜0.001。","一、具备医疗器械注册证\n二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》\n三、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名"]
[4,"医用超声耦合剂","/","/","/","性能需求：\n1、对皮肤无细胞毒性，无刺激，无致敏\n2、粘稠度适宜，水溶性好\n3、导声性能好，图像清晰，对探头无腐蚀、无损伤\n耗材性能：\n1、主要组成成分不含酒精等腐蚀性物质\n2、需适配西门子 Sequare 高频探头","一、具备医疗器械注册证或备案证"]
[5,"鼻部冲洗器","/","/","/","性能需求：\n1、冲洗器需备有正压冲洗与负压吸附功能，正负压可以同时操作、也可以分开操作\n2、正负压管路需为一次性无菌医疗器械\n3、既可坐着冲洗，也可以躺着冲洗;\n4、冲洗器既可鼻窦冲洗、也可鼻腔冲洗，同时可以鼻部治疗给药\n耗材需求：\n1、冲洗器正负压可调，要具备正负压不同冲洗头\n2、与病人端接触部分需为硅胶等柔软、舒适材质\n3、负压连接洗鼻器设备端内径约为 0.8cm~0.83cm，要具备有大人、小孩不同型号的冲洗头","一、具备医疗器械注册证"]
[6,"一次性塑料制加样针","/","/","/","耗材需求：\n1、TIP 头与气动泵 ADP 配合使用，带导电功能\n2、洁净度符合 TECAN 全自动液体分装工作站洁净级要求及实验要求\n3、不会对 DITICONE 造成额外磨损而缩短其使用寿命\n4、规格:1000ul，管径8mm，长度95mm，吸样量程 0-1000ul，保证移液精度\n5、材质:医用聚丙烯(PP)\n6、耗材需可配套 TECAN 全自动液体分装工作站仪器使用","/"]
["声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}